RID-10A 示差检测器操作
一、操作步骤
1、按shift 和8R flow 以冲洗参比池流路20min，此时，R flow灯亮。
2、反复开关R flow数次以消除池内气泡。
3、关闭R flow，等待至基线稳定。
4、当blance value大于50时，按blance键平衡光路。（如小于50，不必此操作。）
5、等待基线稳定后，开始分析。
二、要得到稳定基线，应注意：
1、保持室温恒定
2、溶剂脱气以减少溶剂内溶解的气体
3、连接大内径废液管以降低检测器出口背压
系统内无在线脱气装置时，一般使用0.3 mmid废液管已产生一定背压而避免生成气泡，但有可能对基线稳定性产生影响。故一般建议配备在线脱气装置且使用大内径废液管。
三、注意点
1、大流量操作条件（L模式）下，开关电磁阀（R flow）可能会损坏电磁阀，此时会显示CHECK FLOW信息。此时应将流量设定为1mL/min，再按Enter。
2、反复按FUNC键至显示TOTAL EN，此能量为照射至二极管上的总光能量，一般为6000～9000，如不在此范围时，调节LAMP Volt使之落于该范围。
3、当流量大于3mL/min时，应关闭检测池温度控制，即CELL TEMP：OFF。如流量小于3mL/min时，设置CELL TEMP为室温＋12℃。温度设置范围为30-60℃。
检测器实际温度可在ACT TEMP下显示。
4、注意背压： 检测池： ≦ 20kgf/cm2
四、清洗检测池
在R flow处于ON时，从进口处注入50mL丙酮，再依次用50mL蒸馏水、50mL 0.1mol/L硝酸溶液进行冲洗，再用蒸馏水冲洗干净。