岛津LCsolution工作站操作规程

1启动LCsolution

1.1选择【操作菜单（Operation)】。

1.2点击分析装置的图标。

1.3输入用户名Admin和密码，点击【OK】。

1.4进入下一界面后，点击【数据采集（System Check）】。

1.5确认显示“LC Ready”。

2 建立新方法

2.1 点击【建立新方法】钮。

2.2 设定LC装置参数

2.2.1 点击【通常（normal）】钮。

2.2.2 选择【简易设定（simple Setting）】选项。

2.2.3 在[LC结束时间（LC stop time）]上输入时间。

2.2.4 在泵（pump）的方式上选择“low pressure gradient”，T.Flow上输入[1]ml/min.在输入其他（B.C.D）泵的比例。

2.2.5 在检测器A（detecter A）的[波长（CH1）]上输入检测波长，在[结束时间（end time）]上输入结束时间。

2.2.6 在柱温箱（Oven）上输入温度。

2.2.7设定梯度条件（如果要进行梯度洗脱时设定）

2.2.7.1选择LC【时间程序（LC Time Prog）】选项。

2.2.7.2 分别在时间程序的[时间（Time）][单元（Module）][处理命令（Action）][数值（Value）]输入梯度条件。

2.2.7.3 点击【梯度曲线（Draw curve）】，可查看梯度曲线。

2.2.8 点击【保存】钮，选择路径，输入方法名称，保存方法。

2.2.9 点击【下载（Download）】钮，设定条件下载到LC装置。

2.2.10 点击【装置的动作】钮，在方法文件的设定条件下装置动作。

3 执行单次分析

3.1 待系统平衡，基线稳定后（大约要20分钟，流动相为盐几缓冲溶液要更长时间）。

3.2 点击【开始单次分析】图标.（显示<单次分析>视窗）。

3.3 在[方法文件（Method File）]上输入或选择方法文件；在[文件名（Data File）] 上输入或选择文件名。

3.4 在[试样瓶编号(Vial#)]、[试样架编号(Tray#)]、[进样量（Injection）]上，分别输入相应的数值。

3.5 点击【OK】，开始单次分析中数据采集。

3.6 在中途欲延长（缩短）分析时间时选择【分析时间变更】钮，（由于分析时间输入对话框开着，输入新的数据采集时间）。

3.7 在中途选择【文件】/【打开参照用数据】时，在色谱图视图上出现重叠已存色谱图的图形。

3.8 中断时点击【停止】钮。

4 批处理

4.1 编辑分析用处理表

4.1.2 点击【批处理（Batch Processing）】扭。

4.1.3选择【向导（Wizard）】扭。

4.1.4 在批处理表向导初始画面中设定新建、文件方法、试样开始位置、进样量，点击下一步。

4.1.5 设定组数、未知试样。点击【下一步】。

4.1.6 设定试样名、试样瓶数、进样次数。点击【下一步】。

4.1.7 选择是否打印报告。点击【完成】。

4.1.8 对批处理进行修改（如果有必要）。

4.1.9 点击【重写保存】扭，保存批处理文件。

4.2 执行批处理分析

4.2.1 待待系统平衡，基线稳定后，点击【批处理开始】图标。（批处理分析从第一行开始）

4.2.2 变更在执行中的分析的分析时间时，点击【分析时间变更】图标，设定数值。

4.2.3 分析中止时，点击【中止】图标。

4.2.4 批处理分析暂停时点击【暂停/重开】图标。可对批处理表进行变更。点击【暂停/重开】图标（批处理实时分析重新开始）。

5 报告

5.1 制作新的报告格式

5.1.1 点击辅助栏上的【报告制作（Report Format）】图标。

5.1.2 选择工具栏上的LC/PDA色谱图（LC/PDA Chromatogram）项目。

5.1.2.1用鼠标在指定工作区上的粘贴区域（显示<LC/PDA色谱图的特征>）。

5.1.2.2 在<特征>画面上设定有无显示形式或有无显示，进行定制。

5.1.3 采用同样的顺序，将LC/PDA峰表（LC/PDA Peak Table）的报告项目配置到工作区。

5.1.4 点击报告制作辅助栏的【预览（Preview）】图标，确认报告内容。

5.1.5 点击报告制作辅助栏的【打印（Print）】图标，进行打印。

5.1.6 点击工具栏的【重写保存】图标，对制成的报告样式做为报告格式附名称进行保存。

6 停止LC的运转

6.1 立即停止，按【装置启动（Instrument）ON/OFF】扭。

6.2 过一会停止

6.2.1 运转一会后停止输液、控温。

6.2.1.1 向装置监控器输入清洗用的泵流速等，按键盘上的Enter键。

6.2.1.2 按【停机（Shut dowm）扭（停机画面打开）。

6.2.1.3 “停机方法”的选定置于OFF，在降温时间上设定清洗时间。

6.2.1.4 按【OK扭。

6.2.2 分析结束后装置自动停止

6.2.2.1 制作设定分析结束后动作条件的方法文件。

6.2.2.2 按【停机（Shut dowm）扭。

6.2.2.3 在“停机方法文件”上设定，文件名，在“降温时间”上设定清洗时间

6.2.2.5 按【OK扭。

7 结束LCsolution

7.1 结束Lcsolution

7.1.1 点击画面右上的。

7.1.2 在确认画面上点击【确认】。

7.1.3 在保存确认画面上点击【否】。

7.1.4 系统控制器上发出呀呀声，等待画面上的“分析程序正在结束中，请等待”信息消失。

7.2 LC装置电源置于OFF

7.2.1 Lcsolution分析视窗结束后，请将LC装置的电源置于	OFF。