| 杭州森尼欧科学仪器公司 编码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 |  | 日期 |  |
| 审核人 |  | 日期 |  |
| 批准人 |  | 日期 |  |
| 实施日期 |  | 总页数 |  |

LC-10ATvp高效液相色谱仪

验证方案

1. 主题内容与适用范围

本方案规定了LC-10ATvp高效液相色谱仪验证的内容、过程和方法。
本方案适用于LC-10ATvp高效液相色谱仪验证。

2.  相关文件

《分析化学实验》

《岛津LC-10ATvp高效液相色谱仪使用说明书》

《中国药典》                                    2005年版二部

《药品检验仪器操作规程》                        2005年版

《岛津LC-10ATvp高效液相色谱仪》

3. 验证目的

为确认LC-10ATvp液相色谱仪能够达到仪器性能指标，能符合检验产品需求，特制订本验证方案，对高效液相色谱仪进行验证。
4.  职责

| 验证小组成员 |  | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 组长 |  | 负责验证的实施、组织及协调工作 |
| 成员 |  | 负责按验证计划组织实施验证工作 |
|  |  | 负责验证方案、验证报告编写及实施工作 |
|  |  | 负责验证的实施及不符合项目的整改工作 |
|  | 设备部 | 负责验证中涉及计量器具的校验工作 |
|  | 质量部 | 负责验证质量检验项目的检验、出具报告工作 |

5.  验证内容与方法
5.1 预确认

5.1.1  设备基本情况

本仪器由日本岛津公司生产，由LC-10ATvp泵、SPD-10AVp检测器、LC-SCL控制器,N2000双通道色谱工作站组成。

主要用于各种中药原料及成品药的含量测定。

设备名称：高效液相色谱仪

型号： LC-10ATvp

生产厂家：日本岛津仪器（苏州）有限公司

安装日期：年-月-日

使用部门：XX部
5.1.2  安装确认
   项目要求:

安装场所环境温度10-30℃，且要稳定；

相对湿度≤65%，无腐蚀性气体；

远离振源安有空调；

电源功率220±10V，50HZ；
供电电源应有良好的接地；
线路连接各接口连接正确；
管线连接各接口连接正确。

5.2  校正

### 高压泵

校正泵流量设定值：将仪器的输液系统、进样器、色谱柱和检测器连接好，以甲醇为流动相，按表1设定流量，待流速稳定后，在流动相排出口用事先清洗称重过的容量瓶收集流动相，同时用秒表计时，准确收集至规定的时间，称重，按下式计算SS。

表1  SS的检定

| 流量设定值（ml/min） | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 3 | 3 | 3 |
| 收集流动相时间（min） | 8 | 6 | 4 |
| 允许误差 | 3% | 2% | 2% |

计算公式：Fm=(W2-W1)/ρ·t

Ss = (Fm-Fs)/Fs ×100%

其中：Fm为流量实测值(ml/min)，Fs为流量设定值(ml/min)，

W2为容量瓶加流动相的重量(g)，W1为容量瓶的重量(g)，

ρ为实验温度下流动相的密度(g/cm3)，t为收集流动相的时间（min)

## 5.3  运行确认

进行运行确认的目的是在不使用任何试样的条件下，确认该仪器能够达到设计要求。

## 5.3.1	紫外检测器

基线漂移和基线噪声的测定。

将仪器的各部分连接好，紫外检测器波长调到254nm，流动相为100%甲醇，流速为1.0ml/min，吸收度范围选择最灵敏档，开机，待基线稳定后，记录基线30~40分钟，计算基线漂移和噪声。基线漂移应≤5×10-3(AU/h),基线噪声应≤5×10-4(AU)。

## 5.3.2	高压泵

流量稳定性误差SR的检定。

将仪器的输液系统、进样器、色谱柱和检测器连接好，以甲醇为流动相，按表2 设定流量，待流速稳定后，在流动相排出口用事先清洗称重过的容量瓶收集流动相，同时用秒表计时，准确收集至规定的时间，称重，按下式计算SR 。

表2  SR 的检定

| 流量设定值（ml/min） | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 3 | 3 | 3 |
| 收集流动相时间（min） | 8 | 6 | 4 |
| 允许误差 | 3% | 2% | 2% |

计算公式：SR = (Fmax-Fmin)/F×100%

其中：Fmax为同一组测量中流量最大值（ml/min），

Fmin为同一组测量中流量最小值（ml/min），

F 为同一组测量中算术平均值（ml/min）。

## 5.4	  性能确认

## 5.4.1	最小检测浓度

在静态条件下，用注射器注入4×10-8g/ml萘的甲醇溶液，样品峰高应大于或等于两倍基线燥声峰高，按下式计算最小检测浓度。

Ct=2·HN .C/H

式中：Ct:最小检测浓度（g/ml）

HN:噪声峰高（记录仪格数或实测高度cm）

C:样品浓度（g/ml）

H:样品峰高（记录仪格数或实测高度cm）

## 5.4.2	定性、定量测量的重复性

## 将1×10—4g/ml 萘的甲醇溶液，注入高效液相色谱仪中，检测波长254nm，流动相为甲醇，流速1.0ml/min。重复进样6次，计算相对标准偏差（RSD），应小于等于1.5% 。

## 6	验证结果评定与结论

QC负责收集各项验证、试验结果记录，起草验证报告，报验证小组。验证小组负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。

## 7  验证周期及拟订再验证项目

质量部负责根据设备仪器情况，确定再验证周期项目及周期，报验证小组审核。

如仪器因出现严重故障而更换零部件，则需要进行再验证。验证内容包括：校正、运行确认、性能确认。

LC-10ATvp高效液相色谱仪

验证记录目录

附表1：仪器安装条件检查记录

附表2：高效液相色谱仪校正记录

附表3：高效液相色谱仪运行确认记录

附表4：高效液相色谱仪性能确认记录

附表1

仪器安装条件检查记录

编号：

| 设备名称 |  |  |  | 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装条件要求 |  |  |  | 实际安装条件 |  |  |
| 温度 | 10～30℃ |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 小于65% |  |  |  |  |  |
| 电 | 220±10V，50HZ |  |  |  |  |  |
| 其它条件 | 工作台不受阳光直射。 室内应无腐蚀性气体或其它影响测定的气体干扰。 周围应无影响测定的强电场、磁场和强烈震动。 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  | 复核人 |  |  |
| 检 查 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

附表2

高效液相色谱仪校正记录

编号：

| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度： |  |  |  | 湿度： |  |  |  | 甲醇密度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵流量设定值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fm均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

高效液相色谱仪运行确认记录

编号：

| 设备名称 |  |  | 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 标准规定 |  | 实测结果 |  |  | 判定 |  |
| 基线漂移 | ≤5×10-3(AU/h) |  |  |  |  |  |  |
| 基线噪声 | ≤5×10-4(AU) |  |  |  |  |  |  |
| 流量稳定性 | 0.5ml/min SR≤3% |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0ml/min SR≤2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0ml/min SR≤2% |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  | 复核人 |  |  |  |
| 检 查 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附表4

高效液相色谱仪性能确认记录

编号：

| 设备名称 |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 标准规定 |  |  | 测定结果 |  |  |  | 判定 |
| 最小检测浓度 | ＜4×10－8g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 定性定量重复性 | RSD≤1.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |
| 检 查 日 期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |