岛津LC-10系列液相色谱仪常规故障及处理

一、输液不稳定泵的脉流大

1、泵头内进入气泡。

●按pump ，驱出气泡。

●排液管连接口连接注射器抽出气泡。

2。泵头内存有以前的流动相。

●按 pump ，将旧流动相完全清洗出去。

3．吸滤器的管内进入气泡。

●按 pump，将旧流动相完全清洗出去。

●震动吸滤器，驱出气泡。

●吸滤器网眼堵塞时，用超声滤清洗。超声滤清洗无效时，需更换。(检查吸滤器网眼堵塞的方法,取出过滤部分，记录压力波形。如果取出后压力波形不正常，则吸滤器网眼堵塞。)

●对流动相脱气。

4。单向阀工作不正常

●输送异丙醇，清洗单向阀。

●清洗无效时，用超声波清洗单向阀，或更换单向阀.

5．泵头与泵头座之间的缝隙，或清洗液出口漏液

●更换柱塞密封圈。

●更换柱塞密封圈后仍漏液时，更换柱塞。

6．流路的连接处漏液

●用力拧紧公螺母。

●拧紧后仍漏液时，更换公螺母和箍环。

7．流路堵塞，或将要堵塞。

●管道过滤器用超声波清洗，或更换过滤器。

●找出堵塞的部件，更换新部件。

8。柱塞密封圈的使用寿命将到极限。

●更换柱塞。

二、流量比设定值小

1、单向阀工作不正常。

●清洗仍无效时，更换单向阀，或用超声波清洗。

2．吸滤器网眼堵塞。

●用超声波清洗吸滤器。超声波清洗无效时，更换吸滤器。

三、保留时间的再现性不良

1．单向阀工作不正常。

●清洗仍无效时，更换单向阀，或用超声波清洗。

四、高压梯度时2台输液泵的压力表示不一致(相差在±0．5MPa(5kSf／cm2)或±2％以内属于正常)

1、压力传感器的零点未对准。

●用辅助功能"ZER。 ADJ"，调整零点

2。其中1台输液泵的管道过滤器网眼堵塞。

●用超声波清洗管道过滤器，或更换管道过滤器。

3。2台输液泵的流路合流之前，流路有堵塞的地方

●找出堵塞的部件，更换部件。

五、压力上不去

1．排液阀开着

●关闭排液阀。

2。流路连接处漏液

●拧紧公螺母。

●拧紧后仍无效时，更换公螺母和箍环。

六、压力上升过高(取下柱确认)

1．管道过滤器堵塞。

●管道过滤器用超声波清洗，或更换

2．流路堵塞。

●找出堵塞的部件，更换。

3．配管的内径过细

●使用指定的管子。